## M1500数字压力变送器

所属分类：压力变送器 | 所属品牌：meriam

M1500数字压力变送器

数字

- MSP

- LabView®

- Meriam DLL

- 每单元1或2个压力传感器

- ±0.05%F.S。

模拟

- 4-20毫安（2或4线）

- 0-5 V(4-线)

- 开关（仅限4线）

- ±0.05%F.S。

NIST溯源

MeriamLs袖珍型，M1500 模拟或数字压力变送器是满足从 10” H20 to 3000 PSI 全量程测量需求的理想选择 输出选项包括数字格式（RS-232，RS-485和USB）或类似形式（毫安或V DC）。从差压（干/干或湿/湿），表压，复合压或绝对压力品种中选择 ，详见下表完整详细信息。

考虑到包括线性，重复性，磁滞现象和从零下20摄氏度到零上20摄氏度(华氏零下4度到零上122度)温度变化的所有影响，典型的NIST可溯源数字精度为全量程的0.025％。

M1500传送精确压力测试数据到可兼容接受设备的数字输出选择。选择RS-232作为单个输出格式或者选择RS-485以连接到采用255格式的设备网络 M1500是通过接线端子或DB-9串行端口进行连接。该USB数字通信选件也可以通过高功率USB接口或者通电的USB集线器给M1500提供电力

软件包含在初始设置和支持过程中。Meriam Serial Protocol（MSP）或Meriam DLL 可以被用于发送和接收信息。实施指南可在www.meriam.com获取（见参考资料/应用笔记部分）

模拟输出模式也可使用。用户可以将M1500输出配置为 0到5 VDC或者为4-20 毫安。

两个SPST光电开关被包括在内。模拟单元使用一个和USB Mini A Connector包含的Meriam 设置 Utility配置 该程序支持配置初始化，归零，重新校准和其它功能。

至于更广的压力范围要求，支持数字输出的M1502含有两个压力传感器。对于大多数AI或CI型的压力传感器的组合使用是支持的。参见下表，了解这些范围。M1502具有RS-232，RS-485或USB数字格式输出，不提供模拟输出。一个单一的软件指令回传两个压力读数。当需要进行多重压力测量时，M1502降低了购买价格和安装成本。

现场校准：所有 M1500 变送器可在现场使用适用的标准和Meriam 设置设施校准。

应用

实验室数据采集测试和监控应用程序

气压查询

生产平台

气动/液压进行，未进行测试

压力泄漏测试

过程控制应用程序

工厂仪表

OEM应用程序

层流系统

湿/湿差监控

头型流量计

（节流挡板，Venturi，Accutube，楔形）洁净室压力监测

标准配件

P / N Z9A000003PN06支持磁盘包括：

Meriam 设置程序

Meriam串行协议实施指南

USB设备驱动程序和安装说明

LabVIEW®VIs

Meriam DLL

技术规范：

最好的准确度等级

压力

NIST可查精度

	数字：考虑到线性度，重复性，迟滞和温度的所有影响，误差为全部量程的上下0.025％以内

	模拟：考虑到线性度，重复性，迟滞和温度的所有影响，误差为全部量程的上下.035％以内

温度规格:包含零下20到零上50摄氏度（华氏零下4度到零上122度）温度变化所有影响的精度说明

压力测量更新速度：

M1500：最高每秒14次读数

M1502：每秒7次数据显示，最大值（要获取更快更新速度请咨询厂家）

工程单位：32个可选压力单元以及两个用户单元

极限值

DN传感器:当只在P1(HI)施压时是2倍范围，当同时在P1(HI)和 P2(LO)侧施压时则是150 PSI。

D1传感器：当只在P1(HI)施压时，为3倍范围，当只在P2(LO)侧施压时，为3倍范围或150 PSI（以较低者为准），当同时在P1(HI)和 P2(LO)侧施压时则只是1000 PSI。

GI、CI、AI传感器：2倍范围

介质兼容性：

DN传感器：只针对清洁、干燥、无腐蚀性气体非绝缘（黄铜、316L不锈钢、硅凝胶）

差压传感器：与316L不锈钢相容流体用隔绝表/绝对压力传感器

GI，CI，AI传感器：同与316L SS兼容的液体隔离开

可选配件

| P/N Z9P273 | 6 英尺模拟入门套件. 通过PC软件配置的USB数据线 |
| --- | --- |
| P/N ZA900447-00052 | DB-9连接线，6英尺，公头和母头 |
| P/N Z7621 | RS-485与RS-232接口适配器，DIN导轨安装 |
| P/N Z7621-1 | RS-485与RS-232接口适配器，PC端被安装并通电 |
| LabVIEW®是国家仪器公司的注册商标。 |
| Viton®是杜邦™的注册商标。 |

在每个单元一个或两个压力传感器

M1500 传感器代码使用范围在下面展示-或者-

M1502-“传感器代码使用范围- [传感器代码使用范围（仅限AI和CI）

| 传感器 | 应用 | 适用压力范围 | 接触液体的部件： |
| --- | --- | --- | --- |
| DNxxxx | 差压，非绝缘 | 0010 0028，0200，0415，2000英寸水柱 | 黄铜，316L不锈钢，硅，Viton® |
| DIxxxx | 差压 ，绝缘 | 0001, 0005, 0015, 0030, 0100, 0300, 0500 PSID | 316L不锈钢，Viton® |
| GIxxxx | 测量仪器，绝缘 | 0015, 0030, 0050, 0100, 0300, 0500, 1000, 3000 PSIG | 316L SS |
| CIxxxx | 组合，绝缘 | （-14.7到）0015 0030，0050，0100，0300，0500，1000，3000 PSIG | 316L SS |
| AIxxxx | 绝压，绝缘 | 0017, 0038, 0100, 1000 PSIA | 316L SS |

示例：

M1500及DN0415联合使用等同于：M1500，联合差分，0-415英寸水柱 全量程测量

M1500和GI1000联合使用等同于：M1500，独立测量仪，0-1000 PSIG满量程测量

M1500-CI0100=M1500，M1500，复合测量仪，-14.7-100 PSIG满量程测量

M1502-AI0017-CI0100，双重压力模型

EPI /内嵌式压力仪表

EPI TM为全补偿仪器，能够测量施加的压力及提供精确、全表征化数字输出。Meriam M1500压力变送器及其它来自Meriam的压力产品，由EPln提供动力。这样确保您能得到一款高精度设备。设备精度高达±0.025% FS或更高，且包括了运行温度范围内线性、重复性、滞后作用及温度的综合影响，美国标准技术可追踪证书是标准。该EPIn对精确压力读数数据速率每秒真实采样14个。

输出选项

数字化（使用Meriam串行协议或LabVIEW®）

RS-232：19200波特率（可调整的），8个数据位，1位停止位，无奇偶校验

RS-485：半双工，三线TR-1，TR-0，信号接地，19200波特（可调整的），1个起始位，1位停止位，无奇偶校验。多点寻址多达255个装置（MSP）。

USB：USB 2.0

模拟

4-20毫安：双线回路供电，4线系统。

0-5 VDC模拟：4线，1 5 VDC可由用户配置

两个SPST光电开关，80V DC，最大100 mA，4线系统

连接件

1/8" NPT（内部）

电气/通讯/输出：

动力:定位接线端子；供16-25测量仪实心线或者绞合金属线使用的1.3mm直径小洞

RS-232：DB-9（阴性）串行连接器或7个定位终端块

RS-485：7个定位终端块

USB:USB B型内置连接器

模拟：带有用于配置和重新校准的USB MINI-A连接器的接线端子

电源要求

RS-232，RS-485：8 - 36 VDC，最小20mA

USB：高功率（500 mA）USB端口或USB集线器（带有电源适配器的个人电脑USB端口和USB集线器通常有高功率）

mA, 2-线:20 – 36 VDC, 最小50 mA

mA, 4-线:8 – 36 VDC, 最小50 mA

V, 4-线:8 – 36 VDC,最小 50 mA

功耗

RS-232：110毫瓦（最大值）

RS-485：110毫瓦（最大

物理性质和操作规范

机箱 - 模拟输出：4.725英寸x2.125英寸x1.25英寸

数字输出：4.625 英寸x2.125英寸x1.25英寸，铝合金外壳，316LSS压力总管

重量：DN，GI，CI或AI压力类型为10.5盎司，DI型重量为16盎司，模拟输出增加1盎司

安装：面板和DIN导轨安装的硬件是普通规格的

运行温度：华氏-4到122度（-20到50摄氏度）

储存温度：华氏-40到185度（-40到85摄氏度）

湿度： 5％ 到95％

震动，运行：30个地球引力加速度，半正弦，11 毫秒脉冲（经测试符合EC-60068-2-27标准）

以正弦曲线振动，运行：在5-500Hz达到两个重力加速度的峰值加速度（经测试符合IEC-60068-2-6标准）

随机振动，运行：在5到2000Hz达到6个重力加速度的峰值加速度（经测试符合IEC-60068-2-64标准）

认证：CE

固件特性

通过Meriam串行协议（MSP）所支持的编程功能：压力归零，重置出厂参数为零，传感器阻尼，压力单元选择，模拟输出范围设置（高探测器数值，低探测器数值），校准开/关，现场再校准，PROD（精密右小数），AROD小数（精确到小数），获取/设置波特率。

下列信息命令都可以通过 Meriam串行协议（MSP）获取：序号，压力模块级别和类型，固件版本，LSL（传感器下限），USL（传感器上限），仪器温度，主要和次要变量值，主要和次要 最小/最大。

下面的编程功能都可以通过LabVIEW®VI的模型获得：压力归零，传感器减震，压力单位选择，PROD（小数的精确性），AROD（小数的准确性），获取/设置波特率。

以下信息命令通过LabVIEW®V的模型支持：S / N，描述，标签编号，资产编号，固件版本，主要的（和次要的，如果用）变量值（S），主要的（和次要的，如适用）最小/最大值（多个），仪器温度。

现场重新校准：使用适当的参考标准和产品随附的设备，可以现场校准所有M1500变送器。