## M2 系列智能压力计

所属分类：压力表 | 所属品牌：Meriam

M2 系列智能压力计

Meriam M2系列智能压力计可使手持数字压力表用户获得高精度的测量值。M2达到美国标准技术研究所要求的全量程可追踪精度±0.025%，不受温度影响，价格最低廉。从3kPa至200bar的压力范围可供选择。

M 2压力传感器可用于测量表压（GL）、复合压（Cl）、压差（DI / DN）、绝对（Al）或真空压力。该显示器可以显示十一种压力单位，也可对特殊用户单位进行线性刻度显示。压差模式还提供了流函数平方根功能，以便按用户定义单位显示流速。

可调节阻尼特性使脉动电压影响最小化。Min/Max 功能可捕获脉动极值，Hold功能可在任何目标信息点定住显示界面。自动记录文件多达240个读数，以备将来调用。

精确度-

精度：+ 0.05％FS或可选±0.025％FS，-5°到+ 50℃不受稳定影响。

认证

Ex ia IIC T4

I级，1区A、B、C、D、T4组

工程单位

英寸水柱（选择4℃，20℃），PSI，毫米汞柱，英寸汞柱，毫拔，拔，千帕，千克/平方厘米，厘米水柱，用户可选刻度。

介质兼容性：

DN:清洁、干燥、无腐蚀性气体的非绝缘的差分传感器。

表压&绝对压力：与316L不锈钢相容流体用绝缘表/绝对压力传感器 参阅Meriam M200-DI 液/湿 差压型要求

压力限制

计量器及绝对压力单元两倍量程 当只对差压单元高压侧施压，则为两倍量程；当同时对传感器两侧施压，则为10bar(10.5 Kg/cm2)静压。

泄漏测试

允许用户查看最小/最大压力值，计算压力单元每分钟漏失率。该特性使得气压系统排查及压力测试十分便捷。

自动记录

记录高达240读数（自动或手动），以减少文书工作和节省现场时间。可随时调用保存的读数。

阻尼率

用户可选时间常数范围为0.1 至 25秒，指数减幅

最小/最大捕获

捕获速度等于所选阻尼率。

现场重新校准

可在现场再次校准M2系列归零、量程及线性度。用户可选择1点或5点校准程序。使用户能够用精准的基准物现场校正其设备。

自动关机

用户关机选项。编程为10、20、30、45、60分钟。

温度规格

| 存放时： | -40℃到 60℃ |
| --- | --- |
| 操作中： | -5℃至50℃本质安全（IS）模式 |
|  | -20℃到 50℃一般用途(GP)模型 |

技术规格

基座单元

400克（165点¯x91点¯x57毫米）聚碳酸酯，永久耗散，防静电保护。

键盘

带有5个圆顶接触按钮的密封膜型

显示屏

5位有效数字液晶显示（6mm高），可反差调整的2行X16个字母数字字符 两级背后照明，可见超量程指示

电源

4节AA电池能连续使用100个小时以上。

接触液体的部件：

DN：316L不锈钢，黄铜，氟橡胶

GI：316L不锈钢

AI：316L不锈钢

连接件

1/8“NPT内螺纹，316L不锈钢

NIST可查精度

压力：+ 0.05％FS标准，可选±0.025％FS（DN0010仅为±0.05％FS）。精确度表包括温度对规定运行范围的所有影响。注意：计算“CI”式压力传感器精确度时，使用测量上限（URL）作为满量程。

订购信息

型号和说明

M200-（指明压力量程） - 智能压力表

M201-（指明压力量程）-旋转式燃气流量计检验器（仅适用于DN0028或者DN0200传感器量程）

所有型号均包括

红色保护橡胶套

四节碱性电池

纸质版用户手册

压力范围

| DN0010 | 0 to 3.000 kPa +/- 0.05% FSV - Full Scale Value | 差压 |
| --- | --- | --- |
| DN0028 | 0 to 7.0000 kPa +/- 0.05% FSV | 差压 |
| DN0200 | 0 to 35.000 kPa +/- 0.05% FSV | 差压 |
| DN0415 | 0 to 120.00 kPa +/- 0.05% FSV | 差压 |
| DN2000 | 0 to 500.00 kPa +/- 0.05% FSV | 差压 |
| GI0015 | 0 to 100.00 kPa +/- 0.05 % FSV | 表压 |
| GI0030 | 0 to 200.00 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI0050 | 0 to 350.00 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI0100 | 0 to 700.00 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI0300 | 0 to 2000.0 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI0500 | 0 to 3500 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI1000 | 0 to 7000.0 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| GI3000 | 0 to 20000 kPa +/- 0.05% FSV | 表压 |
| CI0015* | -100.00 to 100.00 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI0030* | -100 to 200.00 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI0050* | -100 to 350.00 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI0100* | -100 to 700.00 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI0300* | -100.0 to 2000.0 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI0500* | -100 to 3500 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI1000* | -100 to 7000.0 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| CI3000* | -100 to 20000 kPa +/- 0.05% FSV | 复合 |
| AI0017 | 0.05% FSV 0-17 PSIA (0-120.00 kPa A) | 绝压 |
| AI0038 | 0.05 % FSV 0-38 PSIA (0-300.00 kPa A) | 绝压 |
| AI0100 | 0.05% FSV 0-100 PSIA (0-700.00 kPa A) | 绝压 |
| AI1000 | 0.05% FSV 0-1000 PSIA (0-7000.0 kPa A) | 绝压 |
| * 计算CI精度时，使用量程上限作为满量程 |

认证

Ex ia IIC T4

DEMKO 06 ATEX 0615699 IP 40

Class I,Div.1 Groups A,B,C,D, T4

Intrinsically Safe, Exia

Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4

Class I, Zone 0, Ex ia IIC T4

-5 C < Ta < +50 C

可选配件

| Z9P000107 | 硬质移动工具箱 |
| --- | --- |
| Z9P000108 | 装带真空泵的硬便携包 |
| Z9P000109 | 装带压力泵的硬便携包 |
| ZA34386 | 黄铜连接器套件 |

M200-DI 液/湿 差压应用

液用Meriam M200-DI手持智能压力计可对液/湿压差应用进行高精度测量。M200-DI也可应用于潜在腐蚀性/湿气体。本质安全模式达到美国标准技术研究所可溯精度±0.05%FS(±0.025%FS 可选)，在-5° 至 50℃范围内不受温度影响。精确度表在-20 ° 至 50℃适用于通用模式。