## 波纹管计量表

所属分类：压力表 | 所属品牌：meriam

波纹管计量表

用于差压、流量和液位

Meriam 1120型差压装置是一种成熟、可靠的传感元件，可用于所有Meriam波纹管计量表。其使用范围可低至0-30” w.c.或高达0-500 PSI。该元件具有轻量、紧凑的差压装置及防破裂和防漏的波纹管，从而可确保其耐用性和可靠性。该基本装置可作为单独组件，用于激活指示器、记录器、变送器、开关和控制器。

1120包括连接到中心板各侧的高压和低压波纹管。波纹管封闭在端外壳中，端外壳转而通过螺栓连接到中心板上。波纹管和中心板的内部填满清洁、低凝固点、无腐蚀性的填充液。如果施加差压，则该填充液通过中心板中可现场调节的衰减阀，在波纹管之间移动。测量脉动差压时，不需要其它外部阻尼装置。另外，Meriam 1120采用了特殊的设计，完全将过程流体与中心板隔开。

当在高和低压连接上施加差压时，高压波纹管接触，迫使流体通过中心板，进入扩张的低压波纹管。通过温度补偿联动，将产生的低压波纹管线性运动，转变为输出轴的6°度旋转运动。通过该联动上的两个流体关闭阀，提供达到外壳压力等级的过范围保护。输出轴是低摩擦“O”形圈密封轴和轴承组件的一部分，该轴承可承受到波纹管装置外部区域和仪器外壳内部的旋转运动。

|  | 1120系列指示器 指示器型号1123、1124和1126分别有3”, 41A”和6”的表盘。可提供用于差压、流量和液位的多种标度。1120系列广泛应用于工业制炼厂、发电厂、污染防治设施和低温气体行业。 |
| --- | --- |
|  | 1220系列指示开关 1220系列差压指示开关可用于开关控制或报警。它们还指示流量、液位或其它过程变量。这些装置都配有一个或两个单刀双掷型开关，可在仪器的大部分范围内，轻松调节引动设定点。指针的校准行程为270°，可提供良好的差压显示和切换分辨率。表盘可提供差压线性标度，流量平方根标度，或液位定制标度。1220系列开关广泛用于发电厂、压缩机和低温用途. |
|  | 1226X防爆开关 Meriam的1226X防爆指示开关收录于CSA和U.L，且满足N.E.C的I类、I区、D组危险环境要求。I类、D组气氛包括汽油、己烷、石脑油、汽油、丁烷、丙烷、乙醇、丙酮、苯、漆、溶剂蒸汽和天然气。 防爆外壳由强度高、重量轻、不生锈和无火花的铝合金制成。大玻璃窗口可完全显示6”指示器。可提供板、面板或管道安装的前端。 |
|  | 1126P-2便携式指示器 1126P-2设计用于便携式应用。典型的应用实例为，周期性测量整个过滤器的压降，加热和冷却系统中的流速平衡，以及检查防逆流装置。Meriam的1126P-2包括一个带有3阀歧管和管路的1126 D/P指示器， 2根软管和快速断开装置。 每台仪器系统均作为完整包装进行组装，所有附件均安装在坚固、轻质量的壳体中。当被用作流量测定装置时，仪器通常配有0-100％的平方根标度。通过设计用于相同差异的所有流量元件，将标度读数乘以基本元件的全流量设计值，可直接得到流量单位的读数。也可获得流量单位、英寸、H20、PSI和公制单位的标度。 |

| 1020&1120精度 |  |
| --- | --- |
| 30” w.c.范围 | 1.50% FS |
| 50” w.c.到500 PSID范围 | .75% FS |
| 选项：100” w.c.到50 PSID范围 | .50% FS |
| 1220精度 |  |
| 开关启动前 | .75% FS |
| 开关启动时 | 2.00% FS |
| 开关启动后 | 1.50% FS |
| 零高程 |  |
| 100％量程（最大值150 PSID） |  |
| 抑制 |  |
| 270°指针行程的范围的15％ |  |

| 工作温度 |  |
| --- | --- |
| -60℉ to+200℉ |  |
| 满量程位移 |  |
| 30” w.c.到130 w.c.范围 | .19 Cu. In |
| 135” w.c.到60 PSID范围 | .12 Cu. In |
| 范围：75 PSID到 500 PSID | .06 Cu. In |
| 1220开关类型 |  |
| 速动SPDT |  |
| 1220开关设置精度 |
| 1.00% FS |  |
| 1220死区 |  |
| 1个开关（标称值）7％FS |  |
| 2个开关（标称值）10％FS |  |

| 1220开关设置 |
| --- |
| 增加的10%到100％的差压，或10”水柱，以较大者为准 |
| 5%差压 或 5”水柱，以较大者为准 |
| 设置点之间-最小为FS的15％ |
| 1220 开关等级 |
| 在125V或250V AC下，5安培 |
| 在30VDC下，3安培电感式或5安培电阻式 |
| 安装尺寸 |
| （型号1020） | 申请文件编号1020：420 |
| （型号1123） | 申请文件编号1123：420 |
| （型号1124） | 申请文件编号1124：420 |
| （型号1126） | 申请文件编号1126：420 |
| （型号1224） | 申请文件编号1224：420 |
| （型号1226） | 申请文件编号1226：420 |
| 型号1226X-1 | 申请文件编号1226X-1:420 |
| 型号1226X-2 | 申请文件编号1226X-2:420 |

订购信息

要想根据您的要求，订购一台Meriam波纹管计量表，下面信息：

型号

机壳材质

安全工作压力

波纹管材料

差动范围

标度类型

（线性或平方根）。

安装类型

| 规范 |
| --- |
| 型号 | 1020 | 1123 | 1124 | 1126 | 1224 | 1226 | 1226X | 1126P-2 |
| 表盘尺寸 | 无表盘 | 3” | 4½” | 6” | 4½” | 6” | 6” | 6” |
| 外壳 | 端壳 | 中心板 | 静态工作压力 | 系统连接件 |
|  | 黄铜 | 黄铜 | 500或1000 PSI | ¼ NPT |
|  | 316 SS | 316不锈钢或黄铜（仅500 SWP） | 1500、3000或6000 PSI | ¼”&½” NPT |
|  | Monel | 316 SS | 1500、3000或6000 PSI | ¼”&½” NPT |
| 波纹管 | 铍铜（最小30” w.c. -最大60 PSID） 316不锈钢（50” w.c.. -最大500 PSID） 蒙乃尔合金（50” w.c. -最大60 PSID） |
| 安装 | 冲洗板，用于指示器外壳安装 |
| （除1126P） | 使用通用安装支架的墙壁或3 /4” NPT |
|  | 使用“H”型支架和2”U型螺栓的管道鞍或墙壁 |
| 产品特色 | 可用的特殊标度和范围 简单零点、量程和线性调整 不同环境温度的温度补偿 抗断裂的丙烯酸视窗 NEMA 4，有衬垫盖的压铸铝合金外壳 低摩擦“O”形圈密封轴输出，可选防视差镜面表盘，经CE认证的1120和1220系列（可选）1226型号 | 可选波纹管填充液 可用于1220系列，270”指针行程的其它继电器选择；红色设定指针，阀门和管道 氧气服务的特殊清洁 满足NACE MR-01-75要求的选择 接线板 内置脉动衰减器（现场可调） |