## VMA模块

所属分类：其它校验仪 | 所属品牌：meriam

VMA模块

电压，电流测量和模拟和24 VDC隔离回路电源的MFT4000系列校准

电压，电流测量和模拟和24 VDC隔离回路电源的MFT4000系列校准器。该VMA0055是与Meriam MFT4000系列多功能测试仪使用的直流电压和电流测量和仿真模块。该模块采用的DVM和回路校验仪的多功能了不起的功能。当与其它MFT功能使用时，VMA/ MFT组合提供有价值的功能，在其他设备不可用。

测量范围包括±500 mV, ±55 V,和±100 mA.。源功能包括0 – 24 V和0 – 22 mA.当连接到一个环路，也可以用来调试，中断或校准活动期间暂时提供24V直流回路电源，以无动力装置的VMA模块还可以模拟变送器输出。

VMA0055远远超出了MFT基本单元的±50伏/ mA的测量能力，并拥有自己独立的电源，所以共同点的问题是不是一个问题。

可提供认证包括：

CE标志

NIST溯源 - 标准

本质安全 - MET Laboratories per CSA C22.2 & UL 913 Class I Division I, Groups A, B, C & D

认证

从MET实验室本质安全认证。 MET实验室是国家认可测试实验室（NRTL）。该模块由MET实验室认证，符合标准CSA C22.2 No.1010.1, CSA C22.2 No. 157-92, and UL913 Fifth Edition Rev 2/21/97 for Class I, Division I, Groups A, B, C, and D, T5危险区域。限制 - 看到每个MFT模块化校准器附带有关详细信息，本质安全控制图。

VMA0055模块的分辨率，范围和测量精度规范

环境温度范围：-10℃至+ 50℃（+ 14℉至122℉）

精度声明的28℃，18℃的环境温度（64.4℉到82.4℉）

应用温度系数低于18℃（64.4℉）及以上的28℃（82.4℉）的环境温度

VMA0055直流电流（mA）测量和源模式

| 规格 | 测量模式 | 源模式（无需外接电源） |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | .001 mA | .001 mA |
| 范围 | ±100.000 mA (55 Vdc 合规) | 0 - 22.000 mA（见下文注3） |
| 精度 | ± (0.01% 的读数 + 0.015% FS) | ± (0.01% of 读数 + 0.015% FS) |
| 开路电压 |  | 24 VDC |
| 输出驱动 |  | 15 VDC 最低@ 24 mA, 电阻负载 |
| 温度系数 | ± (0.001%读数+0.002% FS) / °C | ± (0.003% Rdg +0.003% FS) / °C |

VMA0055伏特DC测量和源模式

| 规格 | 测量模式 | 源模式（无需外接电源） |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 1/100,000计数: .001 mV; .001 V | 1/100,000 |
| 范围 | 500 mV; 1, 2, 4, 8, 15, 30, 55 V | 0 - 24.000 VDC |
| 精度 | ± (0.025% 的读数 + 0.005% FS) | ± (0.01%的读数+ 0.05% FS) |
| 开路电压 |  | 24 VDC |
| 输出驱动 |  | 15 VDC 最低@ 24 mA, 电阻负载 |
| 温度系数 | ± (0.001%读数+0.0015% FS) / °C | ± (0.0025% 读数 +0.0035% FS) / °C |

| 2线制变送器模拟模式 |
| --- |
| 规格 | 模拟（外接电源） |
| 分辨率 | .001 mA |
| 范围 | 0 – 24.000 mA |
| 精度 | ± (0.01%的读数+ 0.015% FS) |
| 回路电压限值 | 1 VDC分钟, 55 VDC最大. |
| 温度系数 | ± (0.003% 读数 +0.003% FS) / °C |
| 回路电源模式 |
| 规格 | 稳压电源 |
| 范围 | 24 VDC |
| 开路电压 | 24 VDC |
| 输出驱动 | 15 VDC最小. @ 24mA, 电阻负载 |

注意事项：

1.在VMA当前终端标称阻值为10 - 15Ω

2.输出负载线是线性的

3.在高温和高电流机组的运行时间的降额如下：

- 连续运行@50℃至20mA

- 10分钟典型@50°C和24毫安（装置将关闭以防止热损伤）

订购信息

VMA0055-11-1 VMA模块

配件

P / N A900529-00015：VMA测试线套件：9“突起香蕉插头（两端），各种连接器（用于输出和模拟功能）